[image: image1.png]£ 1 R 15

Jingshen Salt&Chemical Industry Co. Ltd





             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

采购文件
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程全自动滴定仪设备采购及服务，详见下表采购清单。
采购清单：
	名称
	品牌
	规格（型号）
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	全自动滴定仪
	Metrohm 

瑞士万通
	OMNIS

详见技术规范书
	套
	1
	
	
	


报价须知：

请贵单位于2025年10月31 日10:00点前登录苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/，需先行注册），将报价文件在报价时间截止前扫描上传，报价文件名称（物资名称+联系人+报价单位），报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。
所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：姚玉军 

联系电话：0517-87037051

地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025年10月 27日
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的（满足附件一：合格投选人要求的）制造商或经销商。
	提供加盖公章的营业执照复印件
	

	2
	制造商需具备ISO质量管理体系认证证书
	提供加盖公章的证书复印件
	

	3
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	

	4
	投选人必须提供本次询价设备的厂家承承诺书
	出具生产厂家针对本项目为期3年的免费保修服务，由安装验收合格当天算起，电极、滴定管及测量杯等玻璃制品的免费保修期为6个月。
	

	
	
	
	


附件二：评审标准和办法

（经评审的最低价法）
经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。
附件三：合同主要条款 

买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司     合同编号：
出受人:                              签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后  60工作日 内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为到货后 18 个月或设备安装投运后一年，以先到为准。质量实行“三包”（出具生产厂家针对本项目为期3年的免费保修服务承诺书，由安装验收合格当天算起，电极、滴定管及测量杯等玻璃制品的免费保修期为6个月）。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程项目施工现场指定位置。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到安装调试验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后三个月内付90%货款、留10%质保金，质保期为到货后 18 个月或设备安装投运后一年，以先到为准。
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、安装、调试过程中的所有安全责任由出卖人承担。2、出卖人需与买受人所属地第一分公司签订安全生产及环保管理协议。3本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；5、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:       年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求
江苏苏盐井神股份有限公司

储气库卤水制盐综合利用工程

全自动滴定仪设备采购及服务
技术规范书
二〇二五年九月
1、 设备要求
 型号：OMNIS自动电位滴定分析系统 
品牌：Metrohm 瑞士万通。
产地：瑞士。
国内子公司：瑞士万通中国有限公司。
应用测试指标：潮盐成分分析（氯离子、钙镁离子、硫酸根含量）。
氯离子测试极限值：1ppm以上。
★3个滴定通道，独立滴定，不需要手动切换滴定通道，三通道平行同步工作，可分别用于氯离子、钙镁离子、硫酸根含量测定。
★5个独立自动进样盘，不间断为三个滴定通道提供样品，无需等待。
★3个测量模块连接3根工作电极，分别用于3个指标的测定，避免更换电极。
★用于搭建用户智慧化黑灯实验室，智慧化实验室集成商能够控制仪器运转及数据上传，并协作实验室集成商完成调试及配套服务。
★开放API控制接口及软件许可。
采用电脑软件操控，操作简单，数据报告永久保存，且满足实验室信息化。
2、材质及技术指标
1）技术参数

pH测量范围：0…±20pH

★电位测量范围：0…±2400mv

极化电流测量范围： 0…±100uA

极化电流测量分辨率：0.01uA
电位测量分辨率：0.1mV

★电位测量精度：±0.2mv
★滴定管体积分辨率：1/100000十万分之一
滴定管体积具备2、5、10、20、50ml 规格可选
2）主机功能
工作模式：具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正、STAT恒电位滴定、KFT卡氏水分测量、LIQUID HANDING 高精度液体样品处理功能。
可用于酸碱滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定、光度滴定、离子浓度测量等。
★滴定仪主机可升级满足PH测量、电导率测量、离子浓度直接测定、温度滴定、容量法水分含量测定、库仑法水分含量测定等多种功能。
★滴定仪主机标配4个驱动加液器接口，每个均可用于滴定分析；另外还可以扩展10个用于定量加液。
★测量输入模块采用无线供电技术，最多可同时连接10个测量输入模块，最多可连接10根工作电极，其中5根电极可同时分析样品，避免手动切换电极。
数据传送方式：光路传输，有效减少电磁干扰而产生的信号波动和偏差。
数字化智能电极：电极内置模拟信号-数字信号转换器，将模拟信号转换成数字化传输，确保信号不受外接电波、静电等干扰，没有信号衰减问题。

电极具有LED运行状态指示灯，实时显示电极当前工作状态。

★加液系统具备免接触试剂管理系统，可实现无试剂接触更换滴定剂，具备追溯芯片和智能接口验证功能，具备试剂连接状态LED指示灯。
★滴定管采用4通路设计，有独立的空气排放口，可实现无死体积滴定，可内置自动执行排空、清洗程序；清洗、维护、更换试剂快捷、方便、安全，无需拆卸处理。
★仪器可满足3通道平行滴定功能，可同时针对3个样品开展滴定分析，互不干扰，极大提高工作效率，最多可扩展到4通道平行滴定。
可选配不同版本的自动进样器，样品处理器具备S版（2个样品架）、M版（5个样品架）和L版（7个样品架），通过机械手自动抓取样品或配置自动取样模块进行高精度移取液体样品。
★仪器软件具有If…then…逻辑判断功能，可根据需要自行判断下一步的执行动作，智能化程度高。
★仪器各功能模块具有LED状态指示灯，实时显示仪器当前工作状态：绿色长亮代表系统正常，绿色闪烁代表正在工作；黄色长亮代表系统正在初始化，黄色闪烁代表正在连接中；红色闪烁代表系统出现错误。

3）软件控制系统
图形化用户界面，通过图表拖放操作，更直观的配置工作系统。
★软件可以自动识别已经连接的软硬件设备，具有完备的电极管理、滴定剂管理、文件管理、用户分级管理等功能。
★以样品为中心的工作界面，实现样品信息（测量、构造、结果、报告、计算信息）全程显示监控。
★可设定测试结果的限制范围，超出范围可自动标注结果数据的颜色或判定不合格数据。 
★软件支持文本筛选功能，方便数据和信息查找。
可同时运行多任务，同时运行任务个数不少于30个。
★操控软件可以选配双向通信API模块，可将设备上产生的数据按照客户要求远程抛送到第三方系统（如LIMS或MES系统等）的指定IP地址或文件夹中。
3、配置清单

	序号
	设备描述
	数量
	备注

	1
	电位滴定仪主机
	1
	

	2
	滴定模块（带电极接口）
	1
	

	3
	加液模块
	2
	

	4
	搅拌器
	3
	

	5
	20ml加液单元
	2
	

	6
	10ml加液单元
	1
	

	7
	智能测量模块
	3
	

	8
	1L玻璃试剂瓶
	3
	

	9
	钙离子选择电极
	2
	用于钙离子、硫酸根含量测定

	10
	数字复合银电极
	1
	用于氯离子测定，电极表面镀硫化银处理

	11
	数据通信线
	2
	

	12
	智能电极电缆线
	3
	

	13
	自动进样器
	1
	5个进样盘

	14
	蠕动泵模块
	3
	

	15
	OMNIS软件工作站
	1
	

	16
	API控制端口license
	1
	

	17
	瓶口适配器
	3
	

	18
	电极架
	1
	

	19
	路由器
	1
	

	20
	台式电脑
	1
	16G内存、WIN11系统、256G以上固体硬盘


4、两年备品备件
	序号
	描述
	数量
	单位
	备注

	1
	钙离子选择电极
	2
	根
	

	2
	数字复合银电极
	2
	根
	

	3
	20ml玻璃计量管
	3
	套
	

	4
	20ml玻璃计量管组件
	3
	套
	

	5
	连接管路
	3
	套
	


5、质量保证及售后服务
现场培训：在仪器安装现场，厂家技术服务工程师将提供现场培训，培训内容包括： 仪器原理、操作、维修、保养等，确保客户能够正确使用该仪器，并能自行建立方法，进行常规维修保养。
高阶培训：在客户使用该仪器2到3个月以后，将在瑞士万通中国有限公司上海技术中心为客户免费提供第二次培训，可提供2个免费培训名额。具体培训时间也可由客户与卖方协商后确定。（由瑞士万通提供承诺书）
协商培训：若客户负责使用仪器的技术人员因某种原因离开工作岗位，厂家可再次提供免费上门培训服务，培训内容由双方协商。（由瑞士万通提供承诺书）
★质保期：出具生产厂家针对本项目为期3年的免费保修服务，由安装验收合格当天算起，电极、滴定管及测量杯等玻璃制品的免费保修期为6个月。
响应时间：如仪器出现问题，买方必须在24小时内响应，2个工作日内抵达买方现场解决问题。（由瑞士万通提供承诺书）。
★厂家终身免费提供技术支持，协助用户解决各类应用性开发测试项目。
厂家定期回访：厂家技术人员每年两次用户巡访,了解用户使用情况并及时提供技术支持。

附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	


2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
PAGE  
本页为第1页，共4页

